## チェックリスト
条件付きMRI対応SCSシステム（慢性疼痛用神経刺激システム）植込み患者
MRI検査チェックリスト
| 基本情報 |  | ID | [12 empty] | MRI検査 実施予定日
（フリガナ） 患者名
[19 empty] | 年 | 月 |  |  | 日
|  |  | 検査目的 |  |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他 （ | [15 empty] | ）
撮像部位
[6 empty] | □ | 頭部（ 脳 ・ 頭蓋 ） |  |  |  | □ | 上腹部（ 肝 ・ 胆 ・ 膵 ・ 脾 ・ 腎 ）
[6 empty] | □ | 眼窩 |  |  |  | □ | 下腹部 ・ 骨盤腔（ 膀胱 ・ 前立腺 ・ 子宮 ・ 卵巣 ）
[6 empty] | □ | 頚部 |  |  |  | □ | 脊椎（ 頚椎 ・ 胸椎 ・ 腰椎 ）
[6 empty] | □ | 胸部（ 肺 ・ 縦隔 ） |  |  |  | □ | 四肢（ 膝 ・ 股 ・ 肩 ・ 足 ・ 足関節 ・ 手 ・ 手関節 ・ 肘 ）（ L ･ R ）
[6 empty] | □ | 3D |  |  |  | □ | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | その他 |  |  | 体温 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | ℃ | 体重 |  | （ |  |  | ） | kg
| MRI検査までに |  |  | □ | 神経刺激システムが植込まれていることを除き、従来のMRI検査条件に合致している
|  |  |  | □ | MRIオーダー医師もしくは植込み医師によって、MRI検査の適合性が確認されている
[5 empty] | □ | 全身MRI適合 | [6 empty] | □ | 送受信型頭用RFコイルを用いた頭部のみMRI適合
| MRI検査時 |  | MRI装置の確認
|  |  | * | □ | 条件に適合する1.5 T 又は3.0Tのトンネル型MR装置であること
|  |  |  | □ | 受信用コイル付きRF 送信型全身用コイル(一体型送信型コイル)：種類を問わず
MRI撮像条件の確認
|  |  | * | □ | 一軸あたりの最大傾斜磁場スルーレートが200T/m/s以下の設定であること
|  |  |  | □ | 最大空間傾斜磁場が以下の設定であること
|  |  |  | * | □ | 1.5T：19T/m
[5 empty] | □ | 3.0T：20T/m
|  |  |  | □ | 高周波(RF)磁場強度の設定は以下のいずれかの設定であること
|  |  |  | * | □ | 1.5T：通常操作モード（頭部SAR：3.2W/kg以下、全身SAR：2.0W/kg以下）
[5 empty] | □ | 3.0T：通常操作モードまたは第一次水準管理操作モード（頭部SAR：3.2W/kg以下、全身SAR：4.0W/kg以下）
|  |  | * | □ | SARが正しく算出されるよう、MRIコンソールに患者の正確な体重を入力していること
|  |  |  | □ | 撮像時間は、連続した90分の間に通算で30分を超えないようにすること
|  |  | その他注意事項の確認 | [11 empty] | 頭部のみMRI適合の場合
|  |  |  | □ | 撮像の体位は仰臥位または腹臥位であること
|  |  |  | □ | 患者の体温は38℃を超えないこと | [10 empty] | □ | 送受信型頭用RFコイルを使用すること
|  |  |  | □ | 毛布を使用しないこと | [10 empty] | □ | 左の条件のうち、*印のついている項目
|  |  | * | □ | 撮像中は可能な限り鎮静をかけないこと | [11 empty] | すべてを満たしていること
すべてのボックスにチェックしたことを確認し、次へ進む。
↓
検査前
|  |  | □ | MRI検査室入室前に、別室にて、患者が植込み医師の指示に従い、患者用プログラマを用いて
「MRIモード」または「MRI-CSモード」を起動したこと（神経刺激装置の出力をオフにしたこと）を確認する
↓
MRI検査（撮像）
・患者のモニタリングを行い、不快感、予期せぬ刺激、ショックまたは発熱が生じた場合は直ちに検査を中止する
↓
検査後
|  |  | □ | MRI検査室退室後に、別室にて、患者が植込み医師の指示に従い、患者用プログラマを用いて
「MRIモード」または「MRI-CSモード」を解除したこと（神経刺激装置の出力をオンにしたこと）を確認する
| 放射線科医師 | [7 empty] | 日付 |  |  |  | MRI検査実施者 | [5 empty] | 日付
詳細確認先： 日本メドトロニック（株） MRI専用サイト http://www.mri-surescan.com
メドトロニック神経刺激療法専用フリーダイヤル ☎0120-114-131
| 作成： |  |  |  | 2014年9月16日 （ver1）
| 改訂： |  |  |  | 2016年3月28日 （ver.2） |  |  |  |  | ※以下お問合せ先の変更のみ
[5 empty] | 2018年6月1日 （ver.3） |  |  |  |  | ※インテリス用患者コントローラ（97745）の「MRIモード」を追加
[5 empty] | 2022年9月1日 （ver.4） |  |  |  |  | ※患者体重に関する項目の削除、お問い合わせ先の変更
[5 empty] | 2023年11月1日 （ver.5） |  |  |  |  | ※Inceptivシステム情報の追加(3.0Tでの撮像条件追加)
日本メドトロニック株式会社
ニューロモデュレーション
〒108 -0075 東京都港区港南1-2-70
|  | SureScanお問合せ： | [5 empty] | rs.japan-nro-surescan@medtronic.com
NROPR1738