## チェックリスト
条件付きMRI対応SNMシステム（仙骨神経刺激システム）植込み患者
MRI検査チェックリスト
| 基本情報 |  | ID | [13 empty] | MRI検査 実施予定日
（フリガナ） 患者名
[20 empty] | 年 | 月 |  |  | 日
|  |  | 検査目的 |  |  | □精査 □経過観察 □スクリーニング □その他 （ | [16 empty] | ）
撮像部位
[6 empty] | □ | 頭部（ 脳 ・ 頭蓋 ） |  |  |  |  | □ | 上腹部（ 肝 ・ 胆 ・ 膵 ・ 脾 ・ 腎 ）
[6 empty] | □ | 眼窩 |  |  |  |  | □ | 下腹部 ・ 骨盤腔（ 膀胱 ・ 前立腺 ・ 子宮 ・ 卵巣 ）
[6 empty] | □ | 頚部 |  |  |  |  | □ | 脊椎（ 頚椎 ・ 胸椎 ・ 腰椎 ）
[6 empty] | □ | 胸部（ 肺 ・ 縦隔 ） |  |  |  |  | □ | 四肢（ 膝 ・ 股 ・ 肩 ・ 足 ・ 足関節 ・ 手 ・ 手関節 ・ 肘 ）（ L ･ R ）
[6 empty] | □ | 3D |  |  |  |  | □ | その他（ |  |  |  | ）
|  |  | その他 |  |  | 体温 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | ℃ | 体重 |  | （ |  |  | ） | kg
| MRI検査までに |  |  | □ | 神経刺激システムが植込まれていることを除き、従来のMRI検査条件に合致している
|  |  |  | □ | MRIオーダー医師もしくは植込み医師によって、MRI検査の適合性が確認されている
[5 empty] | □ | 全身MRI適合 | [7 empty] | □ | 送受信型頭用RFコイルを用いた頭部のみMRI適合
|  |  |  | □ | 植込み医師によって、MRI検査中の患者への失禁対策が取られている
|  |  |  | □ | (充電式刺激装置の場合)植込み医師及び患者によって、電池残量が30%以上充電されていることが確認されている
| MRI検査時 |  | MRI装置の確認
|  |  |  | □ | 条件に適合する1.5 T 又は3.0Tのトンネル型MR装置であること
|  |  |  | □ | RF送信型全身用コイル(一体型送信型コイル) 受信用コイル：種類を問わず
MRI撮像条件の確認
|  |  | * | □ | 一軸あたりの最大傾斜磁場スルーレートが200T/m/s以下の設定であること
|  |  |  | □ | 最大空間勾配20T/mであること
|  |  |  | □ | 高周波(RF)磁場強度の設定は以下のいずれかの設定であること
[5 empty] | □ | 第7 頚椎上または第7頚椎より上位: 1つを選択
[7 empty] | □ | 受信用コイル付きRF 送信型全身用コイル: 通常操作モードまたは第一次水準管理操作モード
[7 empty] | □ | 脱着式送受信型頭部用ボリュームコイル: 通常操作モードまたは第一次水準管理操作モード
[5 empty] | □ | 第7 頚椎より下位: 1つを選択
[6 empty] | □ | RF送信型全身用コイル(一体型送信型コイル) 受信用コイル：種類を問わず
[7 empty] | 【3058, 97810】 |  |  |  | □ | 1.5T: B1+rms：3.0μT 以下またはSAR 0.5W/kg 以下
[11 empty] | □ | 3.0T: B1+rms：1.3μT 以下またはSAR 0.5W/kg 以下
[7 empty] | 【97800】 |  |  |  | □ | 1.5T: B1+rms：4.0μT 以下またはSAR 2.0W/kg 以下
[11 empty] | □ | 3.0T: B1+rms：2.0μT 以下またはSAR 1.4W/kg 以下
[6 empty] | □ | 脱着式送受信型下肢用ボリュームコイル
[7 empty] | □ | 通常操作モードまたは第一次水準管理操作モード
|  |  | * | □ | SARが正しく算出されるよう、MRIコンソールに患者の正確な体重を入力していること
|  |  |  | □ | 【3058, 97810】 |  |  |  | 撮像時間は、連続した90分の間に通算で30分を超えないようにすること
[5 empty] | 【97800】 |  |  |  | 連続撮像で30分を超えないこと。30分を超過する場合は、5分間の空き時間を設けること
|  |  | その他注意事項の確認 | [12 empty] | 頭部のみMRI適合の場合
|  |  |  | □ | 撮像の体位は仰臥位または腹臥位であること | [11 empty] | □ | 条件に適合する1.5 T のトンネル型MR装置であること
|  |  |  | □ | 患者の体温は38℃を超えないこと | [11 empty] | □ | 脱着式送受信型頭部用ボリュームコイルを使用すること
|  |  |  | □ | 毛布を使用しないこと | [11 empty] | □ | 最大空間勾配が19T/mであること
|  |  | * | □ | 撮像中は可能な限り鎮静をかけないこと | [11 empty] | □ | 高周波(RF)強度: 通常操作モード
[17 empty] | □ | 左の条件のうち、*印のついている項目
すべてを満たしていること
すべてのボックスにチェックしたことを確認し、次へ進む。
↓
検査前
|  |  | □ | MRI検査室入室前に、別室にて、患者が植込み医師の指示に従い、患者用プログラマを用いて
「MRIモード」を起動したこと（神経刺激装置の出力をオフにしたこと）を確認する
↓
MRI検査（撮像）
・患者のモニタリングを行い、不快感、予期せぬ刺激、ショックまたは発熱が生じた場合は直ちに検査を中止する
↓
検査後
|  |  | □ | MRI検査室退室後に、別室にて、患者が植込み医師の指示に従い、患者用プログラマを用いて
「MRIモード」を解除したこと（神経刺激装置の出力をオンにしたこと）を確認する
| 放射線科医師 | [8 empty] | 日付 |  |  |  | MRI検査実施者 | [5 empty] | 日付
詳細確認先： 日本メドトロニック（株） MRI専用サイト http://www.mri-surescan.com
メドトロニック神経刺激療法専用フリーダイヤル ☎0120-114-131
| 作成： |  |  |  | 2022年9月15日（ver1）
| 改訂： |  |  |  | 2025年4月1日（ver2）
日本メドトロニック株式会社
ニューロモデュレーション
〒108 -0075 東京都港区港南1-2-70
TEL 0120-998-167
|  | SureScanお問合せ： | [5 empty] | rs.japan-nro-surescan@medtronic.com